## 汇总
汇总报价
序号 | 项日名称 | 数量 | 单位 | 备注
A | 实验室家具 | 1 | 项
B | 装修 | 1 | 项
C | 暖通废气系统 | 1 | 项
D | 控制系统 | 1 | 项
E | 电气工程 | 1 | 项
F | 空调水和给排水 | 1 | 项
G | 消防改造 | 1 | 项

## 实验室家具
工 程 量 清 单 报 价 表
分项工程名称： |  | 实验室家具
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 化学安全柜PP12 | 1.结构:全PP结构 2.材质:8mmPP板 焊接 3.规格:1200*850*2350 4.台面:15mmPP台面 5.洁净度：百级 | 组 | 1
2 | 化学安全柜PP12 | 1.结构:全PP结构 2.材质:8mmPP板 焊接 3.规格:1200*850*2350 4.台面:15mmPP台面 5.洁净度：百级 | 组 | 1
3 | 化学安全柜PP15 | 1.结构:全PP结构 2.材质:8mmPP板 焊接 3.规格:1500*850*2350 4.台面:15mmPP台面 5.洁净度：百级 | 组 | 3
4 | 化学安全柜PP16 | 1.结构:全PP结构 2.材质:8mmPP板 焊接 3.规格:1600*850*2350 4.台面:15mmPP台面 5.洁净度：百级 | 组 | 1
5 | 通风柜PP15 | 1.结构:全PP结构 2.材质:8mmPP板 焊接 3.规格:1500*850*2350 4.台面:15mmPP台面 | 组 | 1
6 | 通风柜杯槽及单口龙头 | 1.材质:PP杯槽 单口化验龙头 2.规格、类型:直径100 3.组装形式:台下安装 4.附件名称、数量:反水组件 | 组 | 1
7 | 吊柜PP | 结构:：PP结构 尺寸：L*250*600 材质：:8mmPP板焊接 | 米 | 8.7
8 | 试剂柜PP | 1.结构:PP结构 2.材质:8mmPP板焊接 3.规格:900*450*1800 4.柜门:上部玻璃柜门 | 组 | 1
9 | 边实验台PP75 | 1.结构:8mmPP板结构 2.台面材质:15mmPP台面 3.规格:L*750*850 | m | 10.8
10 | 三口冷热水龙头 | 1.材质:铜制烤漆 2.规格、类型:冷热水 3.组装形式:台上安装 4.附件名称、数量:上水软管 | 套 | 1
11 | 化验盆 | 1.材质:PP水盆 2.规格、类型:555*455*310 3.组装形式:台下安装 4.附件名称、数量:反水组件 | 套 | 1
12 | 小厨宝6L | 1.规格：6L 2.加热方式：电加热 | 个 | 1
13 | 滴水架 | 1.规格:24PP棒 2.材质:面板采用PP材质 3.尺寸:500*400 | 个 | 1
14 | 紧急洗眼器 | 1.材质：黄铜烤漆 2.安装方式：台面安装 | 组 | 1
15 | 天平台9 | 1.名称:天平台 2.规格:900*600*850 3.钢管外包PP板，60mm厚大理石台面 | 组 | 1
16 | 传递窗 | 1.结构:PP结构 2.材质:6mmPP板焊接 3.规格:500*500*400 | 台 | 1
17 | 实验圆凳 | 1.规格:直径320凳面 2.材质:PP材质 | 台 | 2
18 | PP更衣柜 | 1.结构:PP结构 2.材质:8mmPP板焊接 3.规格:900*450*1800（四门） 4.柜门:PP板 | 台 | 1
19 | 木制鞋柜 | 1.结构:全木结构 2.材质:三聚氰胺贴面刨花板 3.尺寸：900*350*400 | 套 | 1

## 装修
工 程 量 清 单 报 价 表
分项工程名称： |  | 装修工程
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 地面工程
2 | 水泥自流平基层 | 1.材质：水泥自流平 2.厚度&=3mm | m2 | 57.9
3 | PVC地板（实验室）G | 1.材质：同质透芯PVC地材 2.厚度：&=2mm | m2 | 44.66
4 | 吊顶工程
5 | PVC饰面岩棉夹芯板 | 1.材质：50系列，岩棉夹芯 2.板厚：55mm 3.饰面板：2mm厚PVC板 | m2 | 44.66
6 | 墙面工程
7 | PVC饰面岩棉夹芯板 | 1.材质：50系列，岩棉夹芯 2.板厚：55mm 3.饰面板：2mm厚PVC板 | m2 | 144.3
8 | 墙面刮腻子 | 1.腻子种类:耐水腻子2遍 2.施工部位：墙面施工 | m2 | 32.39
9 | 墙面涂料 | 1.涂料品种：白色乳胶漆 2.喷刷遍数:一底两面 | m2 | 32.39
10 | 门窗工程
11 | 塑钢固定窗 | 1.窗框：璃塑钢窗60系列 2.玻璃：&=5mm浮法玻 | ㎡ | 2.52
12 | 净化PVC门M0921 | 1.材质：纸蜂窝夹芯，PVC饰面 2.规格：900*2100mm 3.视窗：400*600浮法玻璃 4.门锁：尼龙搬把锁 | 樘 | 4
13 | 防火门FM甲0921 | 1.材质：钢制 2.规格：900*2100mm | 樘 | 1
14 | 五金配件
15 | 塑料地座 | 1.材质：塑料 2.规格：50系列 | m | 192.46
16 | 工程塑料（ABS)内圆弧 | 1.材质：工程塑料（ABS) 2.规格：50系列 | m | 192.46
17 | 五金辅料 | 1.材质：金属 2.用途：施工辅料 | 项 | 1
18 | 其它
19 | 开洞 | 1.描述：新开洞 2.位置：具体见图纸 | 个 | 3
20 | 门窗洞包口 | 1.材质：不锈钢 2.规格：1.0拉丝不锈钢 | m | 4.8
21 | 风淋室单人双吹 | 1.材质：PVC饰面板 2.规格：单人双吹 | 套 | 1

## 暖通废气系统
工 程 量 清 单 报 价 表
分项工程名称: |  | 净化通风空调工程
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 通风空调设备及配件
2 | 离心风机F6A-5.5 | 1.名称：玻璃钢离心风机 2.风量:11000m3/h 3.型号:4-72 NO6A，5.5kw 4.材质:玻璃钢 | 台 | 1
3 | 离心风机X6000 | 1.名称：箱式离心风机 2.风量:6000m3/h 3.风压:350Pa 4.材质:钢制 | 台 | 1
4 | 出风口防雨罩 | 1.材质:4mmPVC板 2.连接:焊接 3.规格:400*400 L=1000 600*600 | 套 | 1
5 | 电机防雨罩 | 1.材质:4mmPVC板 2.连接:焊接 3.规格:直径400mm | 套 | 1
6 | 风机减振吊架 | 1.材质:角钢 2.安装:吊装 3.减振:橡胶减振 | 套 | 1
7 | 风机减振支架1 | 1.材质:槽钢 2.安装:落地安装 3.减振:弹簧减振 4.承重：200kg以下 | 套 | 1
8 | 软连接B | 1.材质:三防布 2.连接:法兰连接 3.规格:各种 | m2 | 35
9 | 空调机组
10 | FHU机组 | 1.名称：组合式全新风过滤机组 2.材质:镀锌钢板烤漆，保温板箱体板材拼装 3.技术参数：风量7500m3/h，机外余压1000pa ，制冷功率97kw，制热功率70kw，电热量30kw 4.过滤器：板式粗效过滤器袋式中效过滤器，F4,F8 5.加湿器：加湿方式电极，加湿量47kg/h | 台 | 1
11 | 机组基础 | 1.材质：槽钢 2.位置：具体见图纸 | 项 | 1
12 | 风管及组件
13 | 洁净风管PVC4 | 1.材质:无铅PVC板 2.厚度：&=4mm 3.连接:焊接 4.规格:具体见图纸 | m2 | 98
14 | 洁净风管PVC5 | 1.材质:无铅PVC板 2.厚度： &=5mm 3.连接:焊接 4.规格:具体见图纸 | m2 | 68
15 | 橡塑保温板 | 1.材质:橡塑 2.规格：&=20mm | m2 | 174.3
16 | 风管矩形PVC4 | 1.材质:4mmPVC板 2.连接:焊接 3.规格:具体见图纸 | m2 | 46.576
17 | 风管矩形PVC5 | 1.材质:5mmPVC板 2.连接:焊接 3.规格:具体见图纸 | m2 | 47.46
18 | 阀门组件
19 | 防火阀800*400 | 1.材质:镀锌钢板 2.形式:70度 3.规格:800*400 | 套 | 2
20 | 防火阀1000*400 | 1.材质:镀锌钢板 2.形式:70度 3.规格:1000*400 | 套 | 1
21 | 防火阀G1000*400 | 1.材质:钢板喷塑 2.形式:70度 3.规格:1000*400 | 套 | 1
22 | 密闭阀PVC250 | 1.名称：电动密闭阀 2.材质:PVC板 3.连接:插接 4.规格:Φ250 | 套 | 13
23 | 密闭阀PVC250*200 | 1.名称：电动密闭阀 2.材质:PVC板 3.连接:法兰连接 4.规格:250*200 | 套 | 2
24 | 密闭阀PVC800*400 | 1.名称：电动密闭阀 2.材质:PVC板 3.连接:法兰连接 4.规格:800*400 | 套 | 1
25 | 密闭阀PVC800*500 | 1.名称：电动密闭阀 2.材质:PVC板 3.连接:法兰连接 4.规格:800*500 | 套 | 1
26 | 手动调节阀PVC20*20 | 1.名称：多叶对开调节阀 2.材质:PVC 3.规格:200*200 | 个 | 4
27 | 手动调节阀PVC25*20 | 1.名称：多叶对开调节阀 2.材质:PVC 3.规格:250*200 | 个 | 2
28 | 手动调节阀PVC32*25 | 1.名称：多叶对开调节阀 2.材质:PVC 3.规格:320*250 | 个 | 6
29 | 手动调节阀PVC50*25 | 1.名称：多叶对开调节阀 2.材质:镀PVC 3.规格:500*250 | 个 | 4
30 | 变风量阀F500*400 | 1.名称：变风量阀 2.材质：环氧树脂喷涂 3.规格：500*400 | 个 | 2
31 | 变风量阀F600*500 | 1.名称：变风量阀 2.材质：环氧树脂喷涂 3.规格：600*500 | 个 | 1
32 | 定风量阀F600*500 | 1.名称：变风量阀 2.材质：环氧树脂喷涂 3.规格：600*500 | 个 | 1
33 | 微孔板消声器800*500 | 1.材质:微孔板 2.规格：800*500*1450 | 组 | 1
34 | 微孔板消声器800*400 | 1.材质:微孔板 2.规格：800*400*1450 | 组 | 2
35 | 风口及末端组件
36 | 单层百叶风口ABS500*600 | 1.名称：铝合金材质回风口 2.材质:铝合金喷塑 3.规格:500*600 带调节阀（过滤网） | 个 | 4
37 | 单层百叶风口ABS300*400 | 1.名称：铝合金材质回风口 2.材质:铝合金喷塑 3.规格:300*400 带调节阀（过滤网） | 个 | 2
38 | 单层百叶风口ABS300*300 | 1.名称：铝合金材质回风口 2.材质:铝合金喷塑 3.规格:300*300 带调节阀（过滤网） | 个 | 1
39 | 高效过滤器箱PVC6 | 1.名称：高效保温过滤器箱 2.材质:PVC焊接 3.规格:680×680×500 | 台 | 6
40 | 高效过滤器BZ6 | 1.材质:玻璃纤维滤纸 2.规格：630×630×220 | 个 | 6
41 | 孔板风口PP6 | 1.名称：PP孔板送风口 2.材质:铝合金喷塑材质 3.规格:680×680 | 个 | 6
42 | 高效过滤器箱PVC4 | 1.名称：高效保温过滤器箱 2.材质:PVC焊接 3.规格:550×550×500 | 台 | 1
43 | 高效过滤器BZ4 | 1.材质:玻璃纤维滤纸 2.规格：484×484×220 | 个 | 1
44 | 孔板风口PP4 | 1.名称：PP孔板送风口 2.材质:铝合金喷塑材质 3.规格:550×550 | 个 | 1
45 | 高效过滤器箱PVC3 | 1.名称：高效保温过滤器箱 2.材质:PVC焊接 3.规格:400×400×500 | 台 | 2
46 | 高效过滤器BZ3 | 1.材质:玻璃纤维滤纸 2.规格：320×320×220 | 个 | 2
47 | 孔板风口PP3 | 1.名称：PP孔板送风口 2.材质:PP材质 3.规格:380×380 | 个 | 2
48 | 防雨百叶1800*600 | 1.材质:铝合金喷塑 2.规格:1800*600 | 个 | 1
49 | 废气处理机组S8 | 1.外壳材质：玻璃钢/PP材质 2.填料类别：SDG吸附剂 3.处理风量： 8000～10000m3/h 4.设备阻力：500pa | 套 | 1
50 | 软连接PVC | 1.材质:PVC软板 2.连接:法兰连接 3.规格:各种 | m2 | 0.678
51 | 机组基础 | 1.材质：槽钢 2.位置：具体见图纸 | 项 | 1

## 控制系统
工 程 量 清 单 报 价 表
分项工程名称: |  | 排风自动控制系统
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 桥架
2 | 电缆桥架10 | 1.材质:镀锌钢板 2.安装:托盘吊装 3.规格:100*50mm | m | 26
3 | 线管
4 | 镀锌线管20 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:JDG20 | m | 235
5 | 金属暗盒 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:86H | 个 | 35
6 | 包塑软管 | 1.材质:包塑镀锌 2.规格:DN20 | m | 32
7 | 控制箱
8 | 控制配电箱64 | 1.安装:墙面暗装 2.规格:600*800 3.点数:64回路 | 台 | 1
9 | 控制线
10 | 控制线2-Q | 1.轻型聚氯乙烯护套软线 2.安装:桥架 3.规格:RVV2*1.0mm | m | 35
11 | 控制线2-G | 1.轻型聚氯乙烯护套软线 2.安装:管内 3.规格:RVV2*1.0mm | m | 105
12 | 控制线3-Q | 1.轻型聚氯乙烯护套软线 2.安装:桥架 3.规格:RVV3*1.0mm | m | 100
13 | 控制线3-G | 1.轻型聚氯乙烯护套软线 2.安装:管内 3.规格:RVV3*1.0mm | m | 65
14 | 控制线P3-Q | 1.电气连接抗干扰软电缆 2.安装:桥架 2.规格:RVVP3*1.0mm | m | 65
15 | 控制线P3-G | 1.电气连接抗干扰软电缆 2.安装:管内 3.规格:RVVP3*1.0mm | m | 140
16 | 控制线P4-Q | 1.电气连接抗干扰软电缆 2.安装:桥架 3.规格:RVVP4*1.0mm | m | 35
17 | 控制线P4-G | 1.电气连接抗干扰软电缆 2.安装:管内 3.规格:RVVP4*1.0mm | m | 150
18 | 网线-Q | 1.安装:桥架 2.规格:CAT5 | m | 50
19 | 网线-G | 1.安装:管内 2.规格:CAT5 | m | 50
20 | 传感器
21 | 风管温湿度传感器 | 1.型号:QFM2160 2.规格:-50~50 0~100 | 台 | 2
22 | 压力传感器 | 1.规格：0~100Pa，24VDC供电，0~10V 2.安装位置：吊顶内安装 | 台 | 3
23 | 温湿度传感器 | 1.：规格:-50~50 0~100,24VDC供电，0~10V输出 2.安装位置：室内安装 | 台 | 1
24 | 压差开关1 | 1.型号:QBM81-3 2.规格:0~300Pa | 台 | 2
25 | 压差开关2 | 1.型号:QBM81-5 2.规格:0~500Pa | 台 | 1
26 | 防冻开关 | 1.型号:QAF81.6 2.规格:5度 | 台 | 1
27 | 执行器
28 | 电动水阀执行器65 | 1.型号:SAX61.03 2.规格:DN65 | 台 | 1
29 | 电动风阀执行器开关量 | 1.型号: GLB131.1E 2.规格:10N.M，220V开关量 | 台 | 17
30 | 控制器
31 | 可编程控制器CPUSR60 | 1.型号:CPU SR60 2.点位:36DI,24DO | 台 | 1
32 | 数字量输入模块16iN | 1.型号:EM DE16 2.点位:16DI | 台 | 1
33 | 模拟量输入模块8IN | 1.型号:EM AE08 2.点位:8AI | 台 | 2
34 | 模拟量输出模块4OUT | 1.型号:EM AQ04 2.点位:4AO 3.安装:导轨安装 | 台 | 2
35 | RS485信号板 | 1.型号:SBCM01 2.规格:485 3.系列:S7 200 Smart | 台 | 1
36 | RS485总线插头 | 1.型号:EM DP01 2.点位:RS485/RS232 3.安装:CPU总线插头 | 台 | 1
37 | 集中监控系统
38 | 工业路由器 | 1.型号:VPN 2.规格:8口 | 台 | 1
39 | 触摸屏
40 | 排风开关1 | 1.型号:双位控制 2.规格:带指示灯 | 台 | 1
41 | 通风柜电子控制器 | 1.型号:LD-100 2.安装:通风柜面板安装 3.显示:单色液晶屏 | 套 | 7
42 | 10寸触摸显示屏 | 1.型号:SMART 1000IE 2.规格：10寸 | 台 | 1
43 | 触摸屏系统软件 | 1.符合现场要求 | 套 | 1
44 | 自控箱附件
45 | 直流电源 | 1.型号:24VDC 2.规格:5A | 台 | 1
46 | 控制电源 | 1.型号:24VAC 2.规格:5A | 台 | 1

## 电气工程
工 程 量 清 单
分项工程名称： |  | 强电系统工程
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 桥架
2 | 电缆桥架10 | 1.材质:镀锌钢板 2.安装:托盘吊装 3.规格:100*50mm | m | 24
3 | 线管
4 | 镀锌线管20 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:JDG20 | m | 150
5 | 镀锌线管25 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:JDG25 | m | 135
6 | 镀锌线管32 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:JDG32 | m | 65
7 | 金属暗盒 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:86H | 个 | 35
8 | 八角盒 | 1.材质:镀锌 2.安装:明敷 3.规格:86H | 个 | 25
9 | 包塑软管 | 1.材质:包塑镀锌 2.规格:DN20 | m | 25
10 | BV导线
11 | 阻燃BV导线2.5-G | 1.安装:管内 2.规格:ZRBV2.5mm | m | 67.5
12 | 低烟无卤阻燃BYJ2.5-G | 1.安装:管内 2.规格:WDZB-BYJ-2.5mm | m | 455
13 | 低烟无卤阻燃BYJ4.0-G | 1.安装:管内 2.规格:WDZB-BYJ-4.0mm | m | 310
14 | 低烟无卤阻燃BYJ6.0-G | 1.安装:管内 2.规格:WDZB-BYJ-6.0mm | m | 90
15 | 低烟无卤阻燃BYJ10.0-G | 1.安装:管内 2.规格:WDZB-BYJ-10.0mm | m | 40
16 | 开关插座
17 | 单极开关 | 1.安装:墙面安装 2.规格:10A K4.0 | 个 | 6
18 | 五孔插座 | 1.安装:墙面安装 2.规格:10A K4.0 | 个 | 7
19 | 灯具
20 | 平板净化灯2（E） | 1.安装:吊顶明装 2.规格:48W 3.带应急照明 | 盏 | 4
21 | 平板净化灯48w | 1.安装:吊顶明装 2.规格:48W | 盏 | 2
22 | 平板净化灯24w | 1.安装:吊顶明装 2.规格:24W | 盏 | 4
23 | 平板净化灯1（E） | 1.安装:吸顶明装 2.规格:24W 3.带应急照明 | 盏 | 2
24 | LED防爆灯 | 1.安装:吸顶明装 2.规格:9W | 盏 | 3
25 | 紧急出口指示灯 | 1.安装:墙壁高位明装 2.规格:1*3W | 盏 | 2
26 | 疏散指示灯 | 1.安装:墙壁地位明装 2.规格:1*3W | 盏 | 2
27 | 配电箱
28 | 动力配电箱 | 1.安装:墙面安装 2.规格:600*800 3.回路数:16回路 | 台 | 1
29 | 动力配电箱10 | 1.安装:室外防雨型 2.规格:800*800 3.回路数:5回路 | 台 | 1
30 | 变频器
31 | 变频器2.2 | 1.功率:2.2KW 2.相数:3相 | 台 | 1
32 | 变频器5.5 | 1.功率:5.5KW 2.相数:3相 | 台 | 2
33 | 电缆
34 | 电缆25-Q | 1.安装:桥架 2.规格:YJV4*25+1*10mm | m | 58.56
工 程 量 清 单
分项工程名称： |  | 弱电系统工程
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
39 | 线管
40 | 镀锌线管20 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:JDG20 | m | 60
41 | 金属暗盒 | 1.材质:镀锌 2.安装:暗敷 3.规格:86H | 个 | 4
42 | 包塑软管 | 1.材质:包塑镀锌 2.规格:DN20 | m | 1
43 | 机柜
44 | 卧式机柜 | 1.规格:600*600*600 2.材质:钢制喷塑 | 台 | 1
45 | 控制线
46 | 控制线2-G | 1.名称：轻型聚氯乙烯护套软线 2.安装:管内 3.规格:RVV2*1.0mm | m | 30
47 | 网线-G | 1.安装:管内 2.规格:CAT5 | m | 60
48 | 视频监控
49 | 摄像头 半球 | 1.形式:网络彩色云台球机 2.像素:200w 3.云台功能：水平0~355，垂直0~90° 4.变倍：4倍光学变倍，16倍数字变倍 5.镜头：2.8-12mm 6.供电方式：POE供电 | 台 | 2
50 | 硬盘录像机4 | 1.形式:网络 POE供电 2.回路:4回路 2.型号: DS-7104N | 台 | 1
51 | 高速硬盘2T | 1.容量:2TB 2.暗装:录像机内 | 块 | 1
52 | 监控显示器 | 1.安装:台式安装 2.尺寸:23寸 | 台 | 1
53 | 监控UPS | 1.形式:在线式 2.时间:30MIN | 台 | 1
54 | 门禁
55 | ID卡发行器 | 1.位置:控制室 2.型号:NB-FKQ | 台 | 1
56 | 485转换装置 | 1.位置:控制室 2.型号:NB-20 | 个 | 1
57 | 工业单门控制器 | 1.位置:门上方暗装 2.型号:F7 | 台 | 1
58 | 控制器电源 | 1.位置:门上方暗装 2.型号:12V | 个 | 1
59 | 出门开关 | 1.位置:门侧方暗装 2.型号:点动开关 | 个 | 1
60 | 磁力锁 | 1.位置:门上方明装 2.型号:S280 | 套 | 1
61 | 读卡器 | 1.位置:门侧方暗装 2.型号:NB08A | 个 | 1
62 | 指纹考勤机 | 1.位置:门上方暗装 2.型号:F7PLUS | 个 | 1
63
64
65

## 空调水和给排水
工 程 量 清 单
分项工程名称： |  | 给排水工程
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | PP-R De20 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR S5 De20*2.8 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗，水压试验，消毒冲洗 6.含塑料管件及封堵 | 米 | 15
2 | PP-R De32 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR S5 De32*4.4 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗，水压试验，消毒冲洗 6.含塑料管件及封堵 | 米 | 15
3 | 排水PVC-U De50 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC、De50*2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 | 米 | 5
4 | 排水PVC-U De75 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC、De75*2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验 | 米 | 15
5 | 通用阀门DN15 | 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 1.6MPa 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 2
6 | 通用阀门DN32 | 1.类型:球阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 1.6MPa 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1
7 | 存水弯 | 1.材质：UPVC 2.规格：De50 3.安装方式：位于楼板上 | 个 | 1
8 | 不锈钢地漏 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 套 | 1
9 | 小计
10 | 安装调试费 | 25%
11 | 合计
工 程 量 清 单
分项工程名称: |  | 空调水系统
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
16 | 通风空调设备及配件
17 | 空调室外机组 | 模块化空气源热泵机组，制冷/热负荷：100/110KW，功率：30.3/32.3KW，名义制冷测试工况：室外环境温度为35，出水温度7℃；名义制热测试工况：室外干/湿球温度为7/6℃，出水温度45℃；机组制冷运行范围5~48℃，制热运行范围-10~48℃；综合部分负荷性能系数(IPLV)≥3.35 | 台 | 1
18 | 水泵 | 流量:18.9m3/h，扬程：25m，功率：3KW/380V | 台 | 2
19 | 储能水箱 | 规格尺寸：φ700mm*600mm | 台 | 1
20 | 膨胀水箱 | 规格尺寸：φ600mm*600mm | 台 | 1
21 | 设备基础 | 槽钢 | 项 | 1
22 | 水管及组件
23 | PPR管De25 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷媒 3.材质、规格：PPR S5 De25*3.5 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道水冲洗，水压试验，消毒冲洗 6.含塑料管件及封堵 | 米 | 41.74
24 | 无缝钢管 Φ76.1*4 | 1.材质：无缝钢管 2.介质:水 3.规格、压力等级:Φ76.1*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.其他:防锈漆两遍 | 米 | 74.64
25 | 铝板保护层 | 1.材质：铝板 2.规格：0.5mm厚 | 平方米 | 35.8
26 | 橡塑保温管φ75 | 1.材质：橡塑保温 2.厚度：φ75*30 | 米 | 74.64
27 | 橡塑保温管φ25 | 1.材质：橡塑保温 2.厚度：φ25*25 | 米 | 41.74
28 | 冷凝水管及保温DN32 | 1.材质:PVC管 2.规格：DN32 | 米 | 3.46
29 | 阀门及组件
30 | Y型过滤器DN65 | 1.规格:DN65 2.材质:青铜 3.连接方式：丝扣 | 个 | 3
31 | 电动三通阀DN65 | 1.阀体承压：1.6MPa 2.允许压差：0.6MPa 3.连接:法兰连接 4.规格：DN65 | 个 | 1
32 | 蝶阀DN65 | 1.材质：铸铁 2.规格：DN65 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 10
33 | 止回阀DN65 | 1.材质:铸铁 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
34 | 橡胶软连接DN65 | 1.材质:橡胶 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
35 | 温度计 | 1.名称:工业液体温度计 2.规格:0~100 | 套 | 4
36 | 压力表 | 1.名称:隔膜/膜片式 压力表 2.规格:2.5MPa 3.压力表弯材质、规格:DN15 4.挠性管材质、规格:钢制 | 套 | 8
37 | 水流开关 | 1.类型:水流开关 2.材质:铜制 3.规格：DN25 | 个 | 1
38 | 闸阀TDN20 | 1.类型:螺纹铜闸阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN 20PN16 4.连接形式:丝接 | 个 | 7
39 | 自动排气阀 DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15 PN16 4.连接形式:丝接 | 套 | 5
40 | 自动补水阀 DN20 | 1.类型:自动补水阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN20 PN16 4.连接形式:丝接 | 套 | 1
41 | 球阀 DN20 | 1.类型:螺纹铜球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN 20PN16 4.连接形式:丝接 | 个 | 2

## 消防改造工程
根据设计需求及现场施工情况商定安装烟雾报警器及喷淋头数量（64m2)